结核分子生物学耐药检测设备功能需求

结核病，特别是耐药结核病（Drug-Resistant Tuberculosis, DR-TB），仍然是全球公共卫生的重大挑战。快速、准确地诊断结核分枝杆菌（MTB）感染并明确其耐药谱，是有效治疗患者、控制疫情传播的关键 。传统的细菌培养和药物敏感性试验（药敏试验）周期长，已无法满足现代临床快速诊疗的需求。分子生物学检测技术，特别是自动化、一体化的核酸扩增检测技术（NAATs），因其高速度、高灵敏度和高特异性，已成为结核病耐药检测领域的发展方向和世界卫生组织（WHO）推荐的关键技术。

- 检测目标与耐药基因覆盖范围

为应对当前及未来可能的耐药结核流行趋势，设备需具备广泛而精准的耐药基因检测能力。结核分枝杆菌复合群（MTBC）鉴定： 设备必须能准确鉴定结核分枝杆菌复合群，并能有效区分非结核分枝杆菌（NTM）。

一线抗结核药物耐药基因检测：

利福平（Rifampicin, RIF）：必须覆盖rpoB基因的利福平耐药决定（RRDR）内的常见及非典型突变。利福平耐药是诊断耐多药结核病（MDR-TB）的关键指标。

异烟肼（Isoniazid, INH）：必须能同时检测katG基因（高水平耐药和inhA启动子区（低水平耐药）的突变，以全面评估异烟肼的敏感性。

二线抗结核药物耐药基因检测：

氟喹诺酮类（Fluoroquinolones, FQ）：必须覆盖gyrA和gyrB基因的关键突变位点，以检测左氧氟沙星（LFX）和莫西沙星（MFX）的耐药性 。这是诊断准广泛耐药结核病（Pre-XDR-TB）的核心。

注射类药物（已逐步被新药替代，但仍需考虑）：覆盖 rrs和 eis启动子区的突变，用于检测阿米卡星（AMK）、卷曲霉素（CAP）和卡那霉素（KAN）的耐药性。

- 样本类型与适用性

设备需具备处理我院临床常见及特殊样本类型的能力，以覆盖不同科室、不同病情的患者需求。

呼吸道样本：

痰液（Sputum）： 必须高效处理不同粘稠度的痰液样本，包括浓痰、血痰、稀痰等。这是最主要的样本类型。

诱导痰（Induced Sputum）、支气管肺泡灌洗液（BALF）： 能够处理样本量较大、细胞成分复杂的液体样本。

肺外组织与体液样本：

组织样本（Tissue）： 如肺组织、淋巴结等，要求设备的前处理流程能有效裂解组织细胞，释放靶核酸。

脑脊液（CSF）、胸腹水、尿液等： 能够处理这些菌量通常较低的液体样本，对设备的核酸提取效率和检测灵敏度提出了更高要求。

培养物样本（Culture Isolates）： 支持对阳性培养物进行快速耐药基因检测，用于对传统药敏结果的补充或验证。

对样本前处理的兼容性： 无论设备自带何种前处理模块，其流程应能兼容经过NALC-NaOH等标准化方法液化、消化、去污染处理后的沉淀物样本，以适应实验室现有的标准化操作流程。

- 检测时效性要求（Turnaround Time, TAT）

从原始样本加载到设备，到最终出具可审核的耐药报告，总时间应有明确的上限。

检测通量需求

单次运行通量：设备单次满载运行时可处理的样本数量。应提供不同通量模块的选择，例如 4、8、16或32个样本模块，以满足不同规模的需求。

日处理能力：考虑到运行、准备和间歇时间，设备在正常工作日（如8小时）内能够完成的总样本量。

随机存取与连续加载：设备应支持随机存取（Random Access），允许在不同模块或通道上同时运行不同的检测项目（如一线耐药和二线耐药检测），并支持连续加载新样本，而无需中断正在进行的检测，实现真正的“随到随检”。

- 设备核心性能保障要求

（一）分析性能核心指标

设备的检测性能必须经过严格验证，并提供权威机构的性能评估数据或相关注册认证文件。

灵敏度（Sensitivity）：

对于痰涂片阳性样本，检测MTBC及其耐药基因的灵敏度应 ≥98%。

对于痰涂片阴性、培养阳性的样本，检测MTBC的灵敏度应 ≥80%。

设备的最低检测限（Limit of Detection, LoD）需明确，例如对于MTBC检测，应能达到 10-100 CFU/mL 的水平。

特异性（Specificity）：

检测MTBC及其耐药基因的特异性应 ≥98%，需提供与常见非结核分枝杆菌（NTM）及其他呼吸道病原体无交叉反应的验证数据。

准确性（Accuracy）：与金标准方法（如培养法药敏试验或基因测序）相比，对已知耐药和敏感菌株的检测符合率应 ≥95%。

精密度（Precision）：

重复性（Repeatability）： 在相同条件下，由同一操作者使用同一设备对同一样本进行多次检测，结果（如Ct值）的变异系数（CV%）应 ≤5%。

再现性（Reproducibility）： 在不同时间、由不同操作者或使用不同批次试剂对同一样本进行检测，结果应高度一致，批内、批间和日间CV%均应满足质量控制要求。

- 核酸扩增与检测模块

- 技术平台：

实时荧光定量PCR（qPCR）：设备必须具备高精度的温控系统和灵敏的光学检测系统。

熔解曲线分析（MCA）：必须支持高分辨率熔解曲线（HRM）分析，用于对扩增产物进行突变筛查和分型。

- 性能参数：

温控性能：

升降温速率：最大升降温速率应 ≥5℃/秒，以缩短PCR反应时间。

温度准确性与均匀性：孔间温度准确性应在 ±0.2℃ 以内，均匀性 ≤0.2℃，确保所有反应孔的条件高度一致。

光学性能：

荧光通道：至少支持 4-6个检测通道，以满足多重检测的需求。

激发与检测光源：采用长寿命、高亮度的LED光源，配合高灵敏度的检测器

动态检测范围： 线性范围宽，能够准确检测从几个拷贝到108拷贝以上的模板。

- 法规认证要求

（一） 国家药品监督管理局注册认证：

设备本身必须取得NMPA颁发的《医疗器械注册证》。

配套使用的所有检测试剂盒，包括结核鉴定、一线和二线耐药检测试剂，都必须取得相应的《体外诊断试剂注册证》。

- 安装、培训与售后服务：

供应商必须提供专业的现场安装调试服务，并完成安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）。

提供全面、系统的现场技术培训和应用培训，确保至少2-3名实验室人员能够独立操作、维护设备并进行结果解读。

售后服务保障：

保修期： 整机免费保修期不少于2年。

响应时间： 在接到报修通知后，应在2小时内电话响应，24小时内到达现场解决问题。

备件供应： 在国内应设有备件库，确保常用备件的及时供应。

件升级： 在设备生命周期内，提供免费的软件功能升级服务。